## Req
로그인 및 회원가입
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타 |  |  | 25.12.30 엠펙스 검토 사항 | 26.02.13 엠펙스 검토 사항
1 | LO_01_01 | 로그인 페이지 | SNS 로그인 (Google, Apple, 카카오톡) | • SNS 직접 로그인 |  | 구현 완료. 엠펙 계정 인증 연동 |  |  | 26.02.13 확인 사항으로는 다음과 같습니다. 1. SNS계정 로그인 터치 시 카카오, 구글, 애플 연동 화면 이동은 확인 결과적으로는 로그인 안됨 2. 회원가입 시 체크 박스의 텍스트 깨짐 3. 생체 정보 로그인 화면 보이지 않음 4. 간편 비밀번호 화면 보이지 않음 5. 로그인을 위한 회원 가입 시 네트워크 에러 표시 (해당 부분은 12월 30일 부터 반복되는 문제)
• 자동 로그인 시 간편비밀번호 또는 생체인증
• 신규/기존 회원 자동 구분
2 | LO_01_02 | Google 로그인 | Google 계정 연동 | • Google 로그인 프로세스 진행 |  | 구현 완료. 엠펙 계정 인증 연동 |  | 12.30 확인 결과 로그인까지 연결은 구현 X
• 신규 회원: 회원가입 프로세스
• 기존 회원: 바로 로그인 처리
3 | LO_01_03 | Apple 로그인 | Apple ID 연동 | • Apple 로그인 프로세스 진행 |  | 구현 완료. 엠펙 계정 인증 연동
• 신규 회원: 회원가입 프로세스
• 기존 회원: 바로 로그인 처리
4 | LO_01_04 | 카카오 로그인 | 카카오톡 계정 연동 | • 카카오톡 로그인 프로세스 진행 |  | 구현 완료. 엠펙 계정 인증 연동 |  | 12.30 확인 결과 [올바르지 않는 접근] 표시
• 신규 회원: 회원가입 프로세스
• 기존 회원: 바로 로그인 처리
5 | LO_01_05 | 간편비밀번호 로그인 | 4자리 간편비밀번호 입력 | • 숫자 키보드 자동 노출 |  | 구현 완료
• 비밀번호 불일치 시 오류 메시지
• 로그인 버튼 또는 키보드 확인으로 검증
6 | LO_01_06 | 생체인증 로그인 | 지문/얼굴 인식 | • Android: 지문, 홍체 인식 |  | 미구현 | 2025-01-02
• iOS: Face ID, Touch ID
• 기기 설정에 따라 자동 설정
7 | LO_01_07 | 센서 등록 여부 확인 | 기존 센서 사용 여부 체크 | • 기존 센서 있음: 재스캔 이미지 표시 |  | 구현 완료
• 기존 센서 없음: 초기 센서 스캔 화면
• 이전 데이터 연결 기능
8 | LO_02_01 | 회원가입 안내 | 서비스 가입 안내 | • 회원가입 진행 여부 선택 |  | 구현 완료 |  | 12.30 확인 결과 [네트워트 에러] 표시
• 거부 시 로그인 페이지로 복귀
• 가입 프로세스: SNS로그인 → 약관동의 → 본인인증 → 간편비밀번호 → 완료 → 생체인증
9 | LO_02_02 | 약관동의 | 서비스 이용약관 동의 | • 서비스 이용약관, 개인정보처리방침 | 현재 텍스트 화면 수정 및 약관내용 업데이트 필요 | 구현 완료
• 약관별 개별 동의 체크
• 전체 동의 기능 제공
10 | LO_02_03 | 본인인증 | 휴대폰 번호 인증 | • 휴대폰 번호 입력 |  | 미구현 | 2025-01-02
• 인증번호 전송 및 입력
• 본인 확인 절차 완료
11 | LO_02_04 | 사용자 정보 입력 | 기본 회원 정보 등록 | • ID 입력 및 중복검사 | 초기 로그인 시 ID/PW 기입 가능 확인 | 구현 완료
|  |  |  | • 로그인 비밀번호 설정 | 이메일 주소 입력확인
• 간편비밀번호 등록 및 확인
• 휴대전화 번호 인증
• 이메일 주소 입력
12 | LO_02_05 | 회원가입 완료 | 가입 완료 안내 | • 가입 완료 메시지 표시 |  | 구현 완료
• 이메일 및 문자로 완료 알림 발송
• 다음 단계 안내
13 | LO_02_06 | 생체인증 등록 | 생체인증 설정 | • 생체인증 사용 여부 선택 |  | 미구현 | 3일
• Apple: Face ID, Touch ID
• Android: 지문인증, 얼굴인증
• 미설정 시 ID/PW 입력 화면
14 | LO_01_08 | 비회원 사용 | 비로그인 사용 | • 로그인 하지 않고 사용 버튼 선택 | 게스트 모드로 진입 확인 | 구현 완료
• 게스트 모드 사용
• 센서 교체 시 이전 데이터의 열람 불가
• 센서데이터를 클라우드에 저장과 같은 기능은 미제공
• 센서 사용 중 로그인 시 로그인 시점에 사용된 데이터부터 저장 가능
15 | LO_03_01 | 간편비밀번호 초기화 | 비밀번호 재설정 | • 회원정보 입력 |  | 구현 완료
|  | 기존 아이디 찾기 | 기존 아이디 찾기 페이지 | • 비밀번호 재설정
• 재설정 완료 안내
• 등록시 기입 이메일 입력 > 이메일 인증 > 아이디 찾기 완료
초기 센서 등록
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
16 | SC_01_01 | 권한 설정 및 알람 범위 | 기본 알람 권한 설정 | • 알람을 위한 기본 권한 동의 | 항목은 존재, 초기 세팅을 위한 기본권한 동의, 알림범위 설정, 체크 박스를 이용한 동의 확인은 구현안됨 | 구현 완료 |  |  | 해당 부분 확인 불가 (체크박스 부재)
• 저혈당, 고혈당, 급변동 알림 범위 설정
• 체크박스로 동의 확인
17 | SC_01_02 | 센서 재등록 | 로그아웃 후 센서 재연결 | • 예상치 못한 로그아웃 발생 시 |  | 구현 완료 |  |  | 해당 부분 확인 불가 (로그인 불가)
|  |  |  | • 일정 시간 내 센서 재연결 가능 | 확인 필요
• 기존 데이터 연결 유지
18 | UM_01_01 | 센서 부착안내 UI | 센서 부착 시 영상 및 사진의 설명 | • 센서 부착 전 영상 혹은 사진으로 부착방법의 설명 | QR Scan Button 터치 후 부착 방법 안내 (블록도 참조) | 절차 이해 못함 | 절차 이해하고 코딩 구현에 3일 소요 |  | 추후 실제 컨텐츠로 교체
• 부착 순서에 따른 이미지 순서 현시
• Step별 사진 설명
19 | SC_01_03 | NFC 센서 스캔 | NFC 태그로 센서 등록 | • NFC 태그 방법 안내 이미지 | 삭제
• 태그 실패 시 수동 입력 옵션
• 일련번호 입력 대안 제공
20 | SC_01_04 | QR 센서 스캔 | QR 코드로 센서 등록 | • QR 코드 스캔 방법 안내 |  | 절차 이해 못함 | 절차 이해하고 코딩 구현에 2일 소요 |  | QR 연결 확인 (수동입력사항 부재 재확인 요청)
• 스캔 실패 시 수동 입력 옵션
• 일련번호 입력 대안 제공
21 | SC_01_05 | 일련번호 등록 | 수동 일련번호 입력 | • QR 스캔 실패 시 사용 |  | 구현 완료
• 센서 일련번호 직접 입력
• 대안 등록 방법 제공
22 | SC_01_06 | 센서 웜업 화면 | 센서 초기화 대기 | • 웜업 시간 카운트다운 (30분) |  | 절차 이해 못함 | 절차 이해하고 코딩 구현에 1일 소요 |  | 웜업 화면 없이 바로 센서 연결
|  |  | (센서 안정화 대기) | • 정상 측정까지 남은 시간 표시 | 확인 필요
• 웜업 완료 알림
23 | ST_01_01 | 센서 초기설정 | 언어, 단위 설정 | • 센서 및 어플을 초기 사용전 언어 및 혈당 단위를 설정하는 화면 | 로그인 과정에 포함 |  |  |  | 언어, 단위 설정 전부 적용안됨
• 해당 지역인식 후 자동 적용 혹은 선택
• 혈당 단위를 mg/dL ↔ mmol/L 중 선택 영역
센서 관리
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
24 | SC_02_01 | 센서 사용기간 표시 | 센서 유효기간 관리 | • 센서 만료까지 남은 기간 | 주요 내용은 아래의 항목에 포함되어 적용
• 교체 시기 알림
• 사용 가능 일수 표시
25 | SC_03_01 | 센서 연결 상태 | 통신 상태 모니터링 | • 연결 상태 아이콘/텍스트 표시
• "연결 중" / "연결 끊김" 상태
|  |  |  | • 실시간 연결 상태 업데이트 | 실시간 연결 부분 확인 불가
26 | SC_04_01 | 센서 일련번호 표시 | 센서 고유번호 확인 | • 센서 고유 일련번호 표시
• 문제 발생 시 확인 용도
• 센서 식별 정보 제공
27 | SC_05_01 | 센서 시작 시간 | 센서 활성화 시점 기록 | • 센서 시작 타임스탬프
• 년/월/일/시간 순서로 표시
• 페어링 완료 시점 기록
28 | SC_06_01 | NFC 센서 재연결 | 센서 교체 후 재페어링 | • 기존 센서 연결 해제 | 삭제
• NFC 태그로 재페어링
• 초기 화면과 동일한 프로세스
29 | SC_06_02 | QR 센서 재연결 | 센서 교체 후 재페어링 | • 기존 센서 연결 해제 |  | 절차 이해 못함 | 절차 이해하고 코딩 구현에 1일 소요
• QR 코드로 재페어링
• 스캔 실패 시 수동 입력 옵션
30 | SC_07_01 | 센서 데이터 공유 | 측정된 센서 데이터 공유 | • 사용자의 혈당 수치를 가족 및 스마트 폰 헬스케어 어플에 연동 기능 | 센서 데이터 공유의 기능 누락 (Save의 버튼만 존재, 공유 방법선택 및 공유방법 누락) | 절차 이해 못함 | 절차 이해하고 코딩 구현에 1일 소요 |  | 데이터 공유 화면 텍스트 깨짐 (현재 공유시 어떤 방법으로 저장이 되는지 확인 필요) SC_07_01 시트 참조
• 공유 전 데이터 제공에 관한 안내사항 팝업 --> 동의 체크박스
• 얼마동안의 데이터를 공유 할 것인지 일자 설정--> 사용자 외 가족공유 시
• 스마트폰 헬스케어 어플과 연동 시 초반 동의 체크 --> 이후 해제가능의 기능
30 | SC_08_01 | 센서 제거 방법 | 만료된 센서 제거 방법 가이드 제시 | • 사용이 완료된 센서의 제거 방법 제시
• 그림 및 영상을 통안 제거방법 현시
메인 화면 및 혈당 수치
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
31 | ME_01_01 | 이벤트 기록 팝업 | 혈당 영향 이벤트 메모 | • 운동, 수면, 인슐린, 복약, 체중, 혈당, 메모 기입가능 | 푸드 샷 기능 누락 | 구현 완료
• 날짜 및 시간 선택
• 간략한 메모 기입
• 그래프에 아이콘으로 표시
32 | GU_01_01 | 현재 혈당 수치 | 실시간 혈당값 표시 | • 가장 최근 측정값 실시간 업데이트
• 고혈당(빨강), 저혈당(노랑), 정상(회색/검정)
• 이전 기록 기반 예상 수치 방향성 표시
33 | GU_01_02 | 혈당 변화량 표시 | 혈당 추세 시각화 | • 화살표로 변화 방향 표시
• 빠르게 상승/상승/안정/감소/빠르게 감소
• 이전 측정값 대비 변화량 계산
34 | GU_01_03 | 혈당 색상 표시 | 혈당 상태 색상 구분 | • 고혈당: 주황색
• 목표 범위: 흰색
• 저혈당: 빨간색
• 시각적 경고 시스템
트렌드 그래프
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
35 | TG_01_01 | 혈당 그래프 (세로모드) | 기본 혈당 트렌드 표시 | • 가로축: 시간, 세로축: 혈당값
• 고혈당선(빨강), 저혈당선(노랑)
• 목표범위 음영 표시
• 3/6/12/24시간 설정 가능
• 새로운 측정값이 들어올때 마다 그래프는 좌측으로 밀리고, 우측에 신규 데이터 표시
• 그래프 확대 스와이프->시간 단위 축소(시간단위를 조절하며 혈당그래프 확인)
• 그래프 좌우 슬라이드->이전, 최근 그래프 확인(시간축 이동)
36 | TG_01_02 | 혈당 그래프 (가로모드) | 상세 그래프 및 추가 정보 | • 화면 확대마크 터치 후 가로모드 전환 --> 가로모드에서 축소마트 터치시 이전 세로모드(홈화면) 전환
• 3/7/14/30일 기간 선택
• 트렌드 그래프, 혈당수치 요약
• 목표범위 음영 표시
• 이벤트 내용 표시 (이벤트 아이콘 표시 터치 시 해당 시간 및 혈당값 표시) --> 수정기능의 추가
• 우측 상단 최신 혈당값과 화살표 --> [변경] 표시되는 기간(1일 단위)의 평균 혈당 값 표시 (최신이 아닌 1일 평균)
(이벤트 발생 시간(가로축)에 해당 아이콘 표시) --> 아이콘 터치 시 측정시간 표시
• 새로운 측정값이 들어올때 마다 그래프는 좌측으로 밀리고, 우측에 신규 데이터 표시
• 그래프 확대 스와이프->시간 단위 축소(시간단위를 조절 하며 혈당그래프 확인) --> 최소축척은 하루, 최대 확대는 1시간 단위
• 그래프 좌우 슬라이드->이전, 최근 그래프 확인(시간축 이동) --> 일자가 넘어가는 부분은 점선으로 표시 (00시00분-->00시01분)
통계 및 분석
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
37 | RP_01_01 | 혈당 통계 및 요약 | 혈당 범위별 통계 | • 고혈당/저혈당/목표범위 비율 표시
• 막대그래프로 시각화 --> 파이형 그래프 변경 적용
• 고혈당(노랑), 목표범위(초록), 저혈당(빨강)
• 3/7/14/30일 기간 선택
• 평균 혈당 및 GMI 지수 표시
기능 적용은 확인, 정상작동은 확인 불가
알람 설정
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
38 | AR_01_01 | 무음모드 설정 | 알람 무음 처리 | • 모든 알람 무음 설정 |  | 구현 완료 |  |  | 알람 발생이 되지 않아 확인 불가
|  |  |  | • 제외 알람: 신호손실, 센서 오류, 센서 만료, 센서 안정화 | 확인 필요
• 긴급 알람은 무음 불가
39 | AR_01_02 | 매우 낮음 알람 | 극저혈당 알람 설정 | • 매우 낮은 수치 기준 설정 | 변경사항 저장 안됨 |  |  |  | 1. 설정 범위 저장 안됨 2. 테스트 환경에서 저혈당 범위를 유지함에도 알람발생 없음 3. 배너 알림 없음 AR_01_01 시트 참조
• 별도 알람음 설정
• 알람 On/Off 토글
※알람 On/Off 토글기능 삭제※
(혈당관련 알림은 On/Off 설정 불가, 알림음 및 기준치 등과 같은 설정만 변경 가능)
40 | AR_01_03 | 저혈당 알람 | 저혈당 알람 설정 | • 저혈당 기준치 설정 | 변경사항 저장 안됨
• 별도 알람음 설정
• 방해금지 모드 무시 설정
• 알람 On/Off 토글
페이지 아이디 오기재 --> AR_01_04
※알람 On/Off 토글기능 삭제※
(혈당관련 알림은 On/Off 설정 불가, 알림음 및 기준치 등과 같은 설정만 변경 가능)
41 | AR_01_04 | 고혈당 알람 | 고혈당 알람 설정 | • 고혈당 기준치 설정 | 변경사항 저장 안됨
• 별도 알람음 설정
• 방해금지 모드 무시 설정
• 알람 On/Off 토글
페이지 아이디 오기재 --> AR_01_03
※알람 On/Off 토글기능 삭제※
(혈당관련 알림은 On/Off 설정 불가, 알림음 및 기준치 등과 같은 설정만 변경 가능)
42 | AR_01_05 | 급변동 알람 | 혈당 급변동 감지 | • 2 mg/dL/min 초과 또는 3 mg/dL/min 초과 선택 | 변경사항 저장 안됨
• 알람 On/Off 불가 (기준만 선택)
• 필수 안전 알람
43 | AR_01_06 | 신호 손실 알람 | 센서 통신 오류 알림 | • 센서 신호 손실 시 알람 | 변경사항 저장 안됨
• 별도 알람음 설정 가능
|  |  |  | • 알람 On/Off 불가 | ※알람 On/Off 토글기능 삭제※
※신호 손실 확인 주기※
(Ex:1분에 1번씩 총 5회 미응답시 알람, 5분에 1번씩 총 5회 미응답시 알람)
44 | AR_01_07 | 기타 알람 | 시스템 알람 설정 | • 센서 만료, 에러, 신호 이상감지 | 각 부분에 알람 적용완료 | 구현 완료
• 무음+화면, 소리+진동 등 방식 설정
|  |  |  | • 시스템 관련 알림 관리 | 구현안됨
|  |  |  | • 센서만료 알림 시간 설정(Ex.7일전 알림, 3일전 알림, 1일전 알림) | 구현안됨
45 | AR_01_08 | 잠금화면 알림 | 잠금화면 배너 알림 | • 화면 잠금 시 팝업 알림 | 확인불가 | 구현 완료
• 고혈당, 저혈당, 급변동 강제 알람
|  |  |  | • 팝업 선택 시 혈당 화면으로 이동 | 구현안됨
|  |  |  | • On/Off 기능 없음 (긴급 알람) | 확인불가
|  |  |  | • 휴대폰 알림센터 혈당 값 표시--> 터치 시 어픓 진입 --> 홈화면 표시 | 구현안됨
Settings
No | 페이지 ID | 화면명 | 주요 기능 | 상세 설명 | 기타
46 | ST_01_01 | 사용자 화면 | 사용자 기본 설정 기능 | • 사용자 지역, 언어, 시간, 그래프 포인트, 혈당 단위, 폰트, 설정의 기능 | 선택은 가능하지만 실제 변경내용의 적용이 안됨 | 구현중. | 2025-12-31 |  | 설정 내용 적용 안됨 Setting 시트 참조
47 | ST_01_02 | 지역 설정 | 사용자 사용 지역 선택 | • 사용자가 App을 사용하는 지역의 설정 | 선택은 가능하지만 실제 변경내용의 적용이 안됨 | 구현중. | 2025-12-31
48 | ST_01_03 | 언어 설정 | 사용자의 사용언어 선택 | • 사용자가 App을 사용하는 언어의 설정 | 선택은 가능하지만 실제 변경내용의 적용이 안됨 | 구현중. | 2025-12-31
49 | ST_01_04 | 시간 설정 | 사용자의 시간 단위 선택 | • App에 표시 되는 시간단위의 설정 | 선택은 가능하지만 실제 변경내용의 적용이 안됨 | 구현중. | 2025-12-31
50 | ST_01_05 | 차트 포인트 설정 | 그래프 포인트 크기 선택 | • 그래프에 표시되는 도트의 크기 설정
51 | ST_02_01 | 혈당 단위 설정 | 혈당의 표시 단위를 설정 | • mg/dL, mmol/dL와 같은 혈당 단위 설정 | 선택은 가능하지만 실제 변경내용의 적용이 안됨 | 구현중. | 2025-12-31 |  | 설정 내용 적용 안됨
52 | ST_03_01 | Sensors |  |  | App상 구현은 되었지만 기능의 설명 필요 | 내용 이해 못함 |  |  | 1. 알람 발생 자체를 안함, 알람 내역도 없음 2. 연결된 센서 표시 안됨
53 | ST_04_01 | Alarms |  |  | App상 구현은 되었지만 기능의 설명 필요 | 내용 이해 못함
주요 기능 요약
No |  | 화면명 |  | 상세 설명
홈화면 구성 |  | 1. 센서 스캔 2. 메모 추가 3. 현재 혈당 수치 4. 트렌드 그래프 5. 통계화면 6. 알람설정 7. 개인설정 |  | • 메인 대시보드 역할 • 모든 주요 기능 접근점 • 실시간 혈당 모니터링 • 직관적인 네비게이션
센서 관리 |  | 1. 남은 사용기간 2. 연결 상태 3. 일련번호 4. 시작 시간 5. 연결 관리 |  | • 센서 상태 실시간 모니터링 • 교체 시기 알림 • 연결 문제 해결 지원 • 센서 식별 정보 제공
데이터 분석 |  | 1. 실시간 혈당값 2. 변화량 추세 3. 색상 경고 4. 그래프 시각화 5. 통계 요약 |  | • 다양한 시간대별 분석 • 목표범위 대비 성과 측정 • GMI 지수 제공 • 이벤트 연관 분석
안전 관리 |  | 1. 다단계 알람 시스템 2. 잠금화면 긴급 알림 3. 방해금지 모드 무시 4. 신호 손실 감지 5. 급변동 감지 |  | • 생명과 직결된 긴급 알람 • 사용자 맞춤 알람 설정 • 다양한 알림 방식 지원 • 24시간 모니터링

## 동작 구현 오류 내용 (hidden)
Report
No | 페이지 ID | 구현 요청내용 | 재 확인 요청 내용 | 기타
1 | RP_01_01 | Share 기능을 사용한 데이터 공유 | 데이터 공유를 할 시 공유내용, 범위를 적용할 수 있는지(현재는 Share 버튼 선택불가)
Sensor
No | 페이지 ID | 구현 요청내용 | 재 확인 요청 내용 | 기타
1 | SC_03_01 | 데이터 공유의 기능 | 데이터 공유를 할 시 공유내용, 범위를 적용할 수 있는지 확인 요청 | SC_06_01의 기능이 추가된 건지 확인 필요
Alarm
No | 페이지 ID | 구현 요청내용 | 재 확인 요청 내용 | 기타
1 | AR_01_02 | 방해금지모드의 무시 기능 | 긴급 저혈당의 알람은 휴대폰의 방해금지모드에도 울릴 수 있도록 하는 내용이지만 해당 기능에서는 알람을 멈추는 형식으로 구현, 해당 기능의 변경 요청 | 방해금지 모드에도 알람을 울리는 기능으로 변경 요청
2 | AR_01_03 | 고혈당 범위 설정, 알람 반복설정 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청 (Save를 하여도 다시 원복) | 해당 부분 페이지 ID 바뀜으로 재확인 요청
3 | AR_01_04 | 저혈당 범위 설정, 알람 반복설정 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청 (Save를 하여도 다시 원복)
4 | AR_01_05 | 급변동 범위 및 알람 설정 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청 (Save를 하여도 다시 원복)
5 | AR_01_06 | 신호 손실 알람 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청 (Save를 하여도 다시 원복)
6 | AR_01_06 | 잠금 배너 알림 | 휴대폰상 배너를 띄워 알림센터에서의 확인 기능의 누락
Setting
No | 페이지 ID | 구현 요청내용 | 재 확인 요청 내용 | 기타
1 | ST_01_02 | 사용자의 지역 선택 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청
2 | ST_01_03 | 사용자의 언어 선택 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청
3 | ST_01_04 | 사용자의 시간 단위 선택 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청
4 | ST_02_01 | 혈당 단위 선택 | 선택부분은 구현되었지만 선택한 부분이 실제 구동에 적용되지 않아 확인 요청

## AR_01_01
26.02.13 확인 사항
• 표시된 내부의 부분 설정 후 저장안됨

## LO_02_01
26.02.13 확인 사항
가입 시 네트워크 에러및 텍스트 오류

## SC_07_01
26.02.13 확인 사항
• 화면 텍스트 오류 사항

## Setting
26.02.13 확인 사항
• 표시된 내부의 부분 설정 후 저장 및 반영안됨

## SC_01_01
26.02.13 확인 사항
• QR & Connect 터치 후 부착방법에 대한 이미지 구현 안됨 (추후 사진 및 영상으로 대체 예정으로 보임) • QR 스캔 후 정보 표시 정상 • 이후 Sansor Warm-Up 화면 표시는 확인 안됨