## Slide 1
스크롤화면 이미지 맨 아래에만
Sensor Connect 버튼 위치
1. 블루투스 연결
블루투스 연결방식 2가지 방식으로 진행됩니다. 수동접속 방식, QR 스캔으로 자동 접속 방식입니다.
디바이스 검색 후 해당 기기 선택
Continue 버튼 확인 없이
메인화면 전환
1-1. 수동 접속 방식

## Slide 2
1-2. QR 스캔으로 자동 접속 방식
1. 블루투스 연결
번호 | 내용 | 기본값 | 설명
#1 | ADV 이름 | empecsCGM | 
#2 | ID+MAC | 제조자 ID: 0xFFFF (No Company ID) | 제조자ID는 Reserved 맥주소는 6byte로 구성됨 (04:AC:44:11:11:11) 예제 : 0xFFFF04AC44111111
#3 | 일련번호 | 0xC21ZS00101 | 필요시 센서 데이터 및 기타정보를 저장하는데 사용
먼저, CGM기기와 앱 간의 연동을 위해 필요한 정보를 담은 QR 코드정보는 아래 표와 같다.
QR코드 내용 형식은 #1;#2;#3 이며, 내용은 세미콜론(;)으로 구분됩니다. 아래 표에서 각 부분을 설명합니다.
예제: empecsCGM;0xFFFF04AC44111111;0x C21ZS00101 (주의, MAC주소는 반드시 실제주소여야 함)

## Slide 3
1-2. QR 스캔으로 자동 접속 방식
1. 블루투스 연결
스크롤 다운 이미지 삽입
QR 스캔

## Slide 4
1. 블루투스 연결
Register Device 클릭의 기능 SC_04_01-Serial Number에 있는 SAVE & SYNC 저장기능과 동일
(최초 시리얼번호 데이터 베이스저장)
디바이스가 블루투스를 통해 휴대폰에 연결을 시작합니다. 연결 시 신호음이나 진동이 느껴지게 동작되며, 연결이 완료되면 워밍업 페이지로 자동 이동합니다.
Bluetooth Activation
1-2. QR 스캔으로 자동 접속 방식

## Slide 5
2. Sensor
현재 방식은 Serial Number  QR 스캔 후 SAVE & SYNC  Start Time  [SAVE] 클릭  Start Time 연동이 되고 있습니다. ( X ) – 아래 이미지 순서 참고
그러나, Start Time을 소비자가 저장하지 않고 Sensor 연결 후 BT가 연결된 시간으로 자동으로 동기화 되도록 합니다. (O)
2-1. Start Time 동기화 관련

## Slide 6
3-1. Alerts (AR_01_01) 부분의 전체 기능 저장관련
저장 기능 반영완료
버튼 터치 후 화면변경까지 약 3~4초 딜레이 되고 있음. 빠른 화면 전환 요청
3. Alarm

## Slide 7
High (AR_01_03), Low (AR_01_04) 각각의 고혈당 값과
저혈당 값을 입력 하였을 때 메인 화면 상 고혈당 라인 및
저혈당 라인이 입력한 값에 맞게 변경되어야 함
4. 미 구현 사항
High (AR_01_03)의 설정 값에 맞게 혈당 라인 반영
Low (AR_01_03)의 설정 값에 맞게 혈당 라인 반영

## Slide 8
3. Setting부분의 기능 저장 및 반영 안됨
각각의 화면 구성은 되어 있지만 각기능의 범위 및 버튼 설정이 저장이 되지 않음
Language : En 과 Ar 중 Ar 설정 시 화면이 좌우 반전되는 문제가 발생 해당 기능은 언어 변경의 영역
   개선 완료
Time format : 24h, 12h 변경 안됨 (24h로만 표시되는 문제)
   개선 안됨
Notification : 버튼 On/Off 저장 안됨
  개선 안됨
4. 미 구현 사항
Mute all alarms (AR_01_01) : 버튼 On/Off 저장 안됨
   개선 안됨
Glucose unit : 단위 변경 및 반영 안됨
   단위 변경은 적용되지만 Setting 화면상 mg/dL로 고정
Sensors : 동작 되지 않음
   개선 안됨
Alarms : 동작 되지 않음
   개선안됨
Accessibility : 글자 폰트 저장 및 반영되지 않음
   개선 안됨